## 真空計引取り作業仕様書
真空計引取り作業仕様
文書番号：120-0430-00007-03
※下記内容をご確認の上、別シート【作業依頼書及び使用履歴確認書】をご記入願います。
1.適用範囲
アルバック製真空計の引取り校正、調整、修理作業
他社真空計の引取り校正作業
2.作業内容一覧
作業名 | 作業内容 |  |  |  |  | 提出書類
校正 | 弊社管理計測器を標準器とした圧力での比較校正、或いは疑似電流電圧での比較校正、もしくはその両方 【 指示値の調整は未実施】 |  |  |  |  | 作業報告書、試験成績書、校正証明書（体系図付）※
調整＋校正 | 各種パラメータの調整および上記校正 【指示値の調整を実施】 |  |  |  |  | 作業報告書、試験成績書、校正証明書（体系図付）※
修理 | 故障個所の修復 |  |  |  |  | 作業報告書
※校正証明書（体系図付）は、校正費用とは別に費用が発生します。
※上位標準器の証明書（写し）の発行希望される場合は別途有償となります。
3.校正測定点一覧
主な真空計の測定点は以下の通りです。
品名 | 校正方法 | 型式 |  | 調整可否 | 測定点[Pa]
ピラニ真空計 | 圧力校正 | GP-1G/1GRY + GP-H/BH/1000H/1000BH |  | 可 | 0.4,2,5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000
GP-1S/1SRY
GP-2G/2GRY + GP-H/BH/1000H/1000BH
GP-2A/2ARY
GP-1000G/2001G/2002G + GP-H/BH/1000H/1000BH
GP-1000/2001/2002 + GP-H/BH/1000H/1000BH
SP1,BPR2
SP1 + ISG1/IM1R1/IM2R1
|  | SW1-1/-2 + SWP測定子,SW100-A/R + SWP測定子 |  |  | 0.05,0.2,0.8,2,8.20,80,200,800,2000,8000,20000,80000,100000
SW1-1/SW100-A + SWP測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1
|  | SPU※1,SPU + ISG1※1 |  | 不可 | 5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000
※1 SH2-1/2,ST2-1/2,SH200-A/R,ST200-A/R 何れか付属必須
|  | SWU10-R※2,SWU10-R + ISG1※2,SWU10-U |  | 可 | 0.2,2,20,200,2000,20000,100000
※2 SH200-A/R,ST200-A/R 何れか付属必須
| 電気校正 | GP-1G/1GRY |  | 可 | 0.4,2,5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000
GP-2G/2GRY
|  | GP-1000 |  |  | 0,1,5,10,50,100,500,1000
|  | GP-2001/2002 |  | 不可
|  | GP-1000G |  | 可
|  | GP-2001G/2002G |  | 不可
|  | ISG1(SP1設定) IM1R1/IM2R1(SP1設定） |  |  | 0.4,2,5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000
|  | ISG1(SW1設定) IM1R1/IM2R1(SW1設定） |  |  | 0.05,0.2,0.8,2,8.20,80,200,800,2000,8000,20000,80000,100000
|  | ISG1(SPU設定) |  |  | 5.0×10-4,1.0×10-3,2.0×10-3,5.0×10-3,1.0×10-2,2.0×10-2,5.0×10-2,1.0×10-1, 5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000
|  | ISG1(SAU設定) ※3 ※3 付属品がSWU10-R、SWU10-R＋SAU、或いは付属品無の場合 |  |  | 0.2,2,20,200,2000,20000,100000
|  | ISG1(SAU設定)※4 ※4 付属品がSPU＋SAUの場合 |  |  | 5.0×10-4,1.0×10-3,2.0×10-3,5.0×10-3,1.0×10-2,2.0×10-2,5.0×10-2,1.0×10-1, 5,10,20,40,60,100,200,400,600,1000,20000,40000,80000,100000
マルチ イオンゲージ | 圧力校正 | SH2-1/-2 + M測定子,ST2-1/-2 + SWT測定子 |  | 不可 | 5.0×10-4,1.0×10-3,2.0×10-3,5.0×10-3,1.0×10-2,2.0×10-2,5.0×10-2,1.0×10-1
SH2-1 + M測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1
ST2-1 + SWT測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1
SH200-A/R + M測定子,ST200-A/R + SWT測定子
SH200-A/R + M測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1
ST200-A/R + SWT測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1
| 電気校正 | ISG1(SH/ST2設定)
電離真空計 | 圧力校正 | GI-D7/D6 + WIT測定子 GI-TL3/TL3RY + WIT測定子 |  | 不可
GI-N8/N7 + WIN測定子
GI-M2/M + M測定子,BMR2 + M測定子
|  | GI-D7/D6 + WIB測定子 GI-TL3/TL3RY + WIB測定子 |  |  | 5.0×10-4,1.0×10-3,2.0×10-3,5.0×10-3,1.0×10-2
| 電気校正 | GI-D7/D6(WIT設定) GI-TL3/TL3RY(WIT設定) |  | 可 | 5.0×10-5,5.0×10-4,5.0×10-3,5.0×10-2,5.0×10-1
|  | GI-D7/D6(WIB設定) GI-TL3/TL3RY(WIB設定) |  |  | 5.0×10-6,5.0×10-5,5.0×10-4,5.0×10-3
|  | GI-N8/N7 |  |  | 5.0×10-8,5.0×10-7,5.0×10-6,5.0×10-5,5.0×10-4,5.0×10-3,5.0×10-2,5.0×10-1
|  | GI-M2/M,BMR2 |  |  | 5.0×10-8,5.0×10-7,5.0×10-6,5.0×10-5,5.0×10-4,5.0×10-3,5.0×10-2,5.0×10-1,5.0×100
|  | ISG1,IM1R1/IM2R1(SC1設定) |  | 不可 | 1.0×10-1,7.0×10-2,5.0×10-2,3.0×10-2,2.0×10-2,1.0×10-2,5.0×10-3,1.0×10-3
| 圧力校正 | SC1 + C測定子,SC1 + C測定子 + ISG1/IM1R1/IM2R1 |  | 可 | 2.0×10-1,8.0×10-2,4.0×10-2,2.0×10-2,8.0×10-3,4.0×10-3,2.0×10-3,8.0×10-4
|  | GI-PA/PARY,GI-PA/PARY + WI-PA |  |  | 2.0×10-1,8.0×10-2,4.0×10-2,2.0×10-2,8.0×10-3,4.0×10-3,2.0×10-3,8.0×10-4
キャパシタンス マノメータ | 圧力校正 | GM-1000/2000 | + CCMT-1Dシリーズ | ゼロ点調整のみ可 | 0.1,0.5,1,5,10,50,100
|  |  | + CCMT-10Dシリーズ |  | 1,5,10,50,100,500,1000
|  |  | + CCMT-100Dシリーズ |  | 10,50,100,500,1000,5000,10000
|  |  | + CCMT-1000Dシリーズ |  | 100,500,1000,5000,10000,50000,100000
| 電気校正 | GM-1000/2000 | (CCMT-1Dシリーズ設定) | 不可 | 0.1,0.5,1,5,10,50,100
|  |  | (CCMT-10Dシリーズ設定) |  | 1,5,10,50,100,500,1000
|  |  | (CCMT-100Dシリーズ設定) |  | 10,50,100,500,1000,5000,10000
|  |  | (CCMT-1000Dシリーズ設定) |  | 100,500,1000,5000,10000,50000,100000
| 圧力校正 | ISG1 | + CCMT-1Dシリーズ | ゼロ点調整のみ可 | 0.1,0.5,1,5,10,50,100
|  |  | + CCMT-10Dシリーズ |  | 1,5,10,50,100,500,1000
|  |  | + CCMT-100Dシリーズ |  | 10,50,100,500,1000,5000,10000
|  |  | + CCMT-1000Dシリーズ |  | 100,500,1000,5000,10000,50000,100000
| 電気校正 | ISG1 | (CCMT-1Dシリーズ設定) | 不可 | 0.1,0.5,1,5,10,50,100
|  |  | (CCMT-10Dシリーズ設定) |  | 1,5,10,50,100,500,1000
|  |  | (CCMT-100Dシリーズ設定) |  | 10,50,100,500,1000,5000,10000
|  |  | (CCMT-1000Dシリーズ設定) |  | 100,500,1000,5000,10000,50000,100000
圧力センサ | 圧力校正 | SAU※5,SAU + ISG1※5 |  | 可 | 20000,40000,80000,100000
※5 SH2-1/2,ST2-1/2,SH200-A/R,ST200-A/R 何れかとSPU,SWU10-R 何れか付属必須
表に無い組み合わせの校正を希望される場合は、別途お問い合わせください。
4.作業施設
場所：〒253-8555 神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5
アルバックテクノ株式会社 生産統括本部 真空機器部 計測課 TEL0467-87-1116
校正室環境 温度：25±2 ℃
5.作業依頼品について
1)圧力校正について、校正結果の信頼性向上のためにも測定子、ケーブル類、表示器等全て一式の送付をお勧めいたします。
表示器無く圧力測定が可能な真空計は、出力電圧からの圧力換算や弊社所有の表示器を用いて作業を実施させて頂きます。
2)測定子（センサー）について、有害物質による汚染や化学物質の付着など、弊社作業設備に悪影響を及ぼす恐れがあるものは作業をお断りさせて頂くか、
もしくは無害化洗浄を含むオーバーホールまたは交換が必要となります。（有害品は弊社設備で動作させる事は出来ません。）
3)当該機器は精密機器です。運送による機器への影響や測定子フィラメント断線などの破損が懸念されます。運送の際は梱包方法にご配慮頂き、機器への
負荷を軽減されることをお勧めいたします。
（弊社への持ち込み引取りも可能です。混載便使用時の送付先は3項の作業施設宛て、または営業窓口指定の場所へお願いします。）
4)ご依頼品以外の機器や部品のお預かりはお断りしております。
弊社への発送される現品の詳細は、校正作業に使用を希望される機器を含め、必ず送付品sheetに記載をお願いいたします。
送付品sheetに記載がない場合は、弊社での校正作業対象外、及び管理対象外となり、万が一の破損や紛失が発生しても一切の保障はいたしかねます。
5)事前に作業に支障をきたす可能性がある部分の除外をお願いいたします。
作業に支障をきたす部分（シール、ケース、配管等）がある場合は、予告なく除外や分解等を行う場合がございます。
ご使用前に使用可能な状態であることをご確認ください。
6)他社製真空計の校正をご依頼いただく場合は、圧力測定、及び圧力指示値が確認出来る状態で送付ください。
また、他社製真空計の校正作業では一部を除き、調整作業は実施いたしません。
7)予期せぬ理由で機器の設定が変更されることがあります。 使用する前に、必ず設定や使用条件を確認してください。
6.作業内容、結果の報告
2項作業名に該当する書類の提出をもってご報告とさせて頂きます。
7.機密保持について
本仕様の業務を遂行する上で知り得たお客様の情報は、JIS Q9001:2015の要求事項に従い、責任をもって管理いたします。
8.その他
ご依頼品をお預かりした時点で費用が発生いたします。
本仕様に記載が無い作業内容は、基本的には実施いたしません。
作業完了後の納品予定日につきましては別途御見積等でご案内いたします。
作業依頼書及び使用履歴確認書のご記入なように記載不足等があった場合は、再度ご記入をお願いすることがございます。
以上

## 作業依頼書及び使用履歴確認書
真空計作業依頼書 | [20 empty] | 北海道CS
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。 | [20 empty] | 岩手CS
ご記入年月日 | [20 empty] | 宮城CS
山形CS
依頼者 | [20 empty] | 茨城CS
会社名 | [20 empty] | 埼玉CS
郵便番号 | [20 empty] | 茂原CS
住所 | [20 empty] | 長野CS
部署名 | [13 empty] | 電話番号 | [6 empty] | 長野CS新潟G
お名前 | [13 empty] | FAX番号 | [6 empty] | 茅ヶ崎CS
メールアドレス | [20 empty] | 愛知CS
静岡CS
所有者（発行書類の宛名になります。） | [20 empty] | 四日市CS
会社名 | [20 empty] | 四日市CS三重G
郵便番号 | [18 empty] | FALSE |  | 尼崎CS
住所 | [20 empty] | 滋賀CS
部署名 | [13 empty] | 電話番号 | [6 empty] | 北陸CS
お名前 | [13 empty] | FAX番号 | [6 empty] | 姫路CS
メールアドレス | [20 empty] | 広島CS
徳島CS
熊本CS
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法 | [20 empty] | 福岡CS
発送方法 | [10 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [9 empty] | 大分CS
返送方法 | [10 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [9 empty] | 鹿児島CS
返送先 『混載便』選択時に記入 |  | 会社名 | [18 empty] | 海外CS
|  | 郵便番号 | [16 empty] | 3 |  | 表面処理：茅ヶ崎
|  | 住所 | [18 empty] | 表面処理：大阪
|  | 部署名 | [13 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 表面処理：鹿児島
|  | 名前 | [13 empty] | FAX番号 |  |  |  |  | 表面処理：千葉
本社
依頼品情報 |  |  | FALSE
品名 |  | ピラニ真空計 |  |  |  |  | 型式 | [6 empty] | S/N
依頼内容 |  |  | 校正 （指示値は未調整を希望） |  | FALSE |  |  |  | 0
|  |  | 調整＋校正 （指示値の調整を希望） |  | FALSE
|  |  | 修理 （故障箇所の修理を希望） |  | FALSE |  |  |  | FALSE | [9 empty] | 0
校正条件 |  | 指示値が弊社規定範囲または貴社規定範囲を逸脱した場合 | [10 empty] | 調整しない |  |  |  | 調整する |  |  | 0
|  | 調整前成績書 ※調整した場合のみ発行可能 ※別途費用 |  | 要 |  | 不要 |  | 0 |  | 校正証明書・校正体系図 ※別途費用 | [5 empty] | 要 | 不要 | 0
|  | 送付品に無い場合はご記入下さい ※詳細は記入例参照⇒ | [6 empty] | 測定子ケーブル長さ | [5 empty] | 測定子型式
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。
送付品（記載がないものは校正対象外、及び管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をダブルクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
| 化学物質名（化学式も含む） |  |  |  | 有害性の有無 |  |  | 症状
1
2
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ）
別シート【真空計引取り作業仕様書】を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 | [11 empty] | FALSE
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD | [8 empty] | 社員コード
CS用備考欄
貸出機状況
希望納期 |  |  |  |  | 希望校正月
様式No.計セ68-16-03
グループ 613
グループ 616
グループ 619
チェックをお願いします。
依頼者と同じ
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
グループ 1459
本体は送付しません。

## 送付品
送付品（記載がないものは校正対象外、及び管理対象外とさせて頂きます。）
| 品名 | 型式 | 製造番号 | 備考
1 | ピラニ真空計
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
依頼書へ戻る

## 作業依頼書及び使用履歴確認書 記入例
記入例
真空計作業依頼書
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。
ご記入年月日 |  |  |  | 2024-01-01
依頼者
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [21 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 太郎 | [21 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | tarou_keisoku@ulvac.com
所有者（発行書類の宛名になります。）
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [21 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 花子 | [21 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | hanako_keisoku@ulvac.com
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法
発送方法 |  |  | 持ち込み（持ち込み日は後日調整させて頂きます。） | [16 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送方法 |  |  | 混載便（下記返送先をご記入願います。） | [16 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送先 『混載便』選択時に記入 |  |  | 会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
|  |  | 郵便番号 |  |  | 2538555
|  |  | 住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
|  |  | 部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [20 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
|  |  | 名前 |  |  | 計測 太郎 | [20 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-87-1116
依頼品情報
品名 |  |  | 残留ガス分析計/プロセスガスモニタ | [9 empty] | 型式 | [22 empty] | ガス分析計作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 分析管オーバーホール + 調整/検査 |  |  |  | FALSE | [26 empty] | ガス分析計作業依頼書
[5 empty] | 修理 + 調整/検査 |  |  |  | FALSE | [26 empty] | ガス分析計作業依頼書
[5 empty] | 点検 |  |  |  | FALSE | [26 empty] | ガス分析計作業依頼書
品名 |  |  | リークディテクタ | [9 empty] | 型式 |  |  |  | HELIOT | [7 empty] | 0 | [10 empty] | リークディテクタ作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | フルオーバーホール | [8 empty] | ※フルオーバーホール・スタンダードオーバーホール・点検には 校正リーク校正は含まれておりません。 必要な場合は校正リーク校正欄にチェックお願いします。 | [21 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | スタンダードオーバーホール | [30 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 点検 | [30 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [30 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 校正リーク校正 | [10 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [12 empty] | FALSE | FALSE | [5 empty] | リークディテクタ作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [11 empty] | 製造番号 | [10 empty] | ロボット作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 引き取りオーバーホール | [9 empty] | FALSE | [20 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | エクスチェンジオーバーホール | [9 empty] | FALSE | [20 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [9 empty] | FALSE | [20 empty] | ロボット作業依頼書
依頼構成 |  |  |  |  | アクチュエータのみ | [11 empty] | アクチュエータ+コントローラ | [18 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | コントローラのみ | [11 empty] | アクチュエータ+コントローラ+アーム | [18 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | アームのみ | [30 empty] | ロボット作業依頼書
装置名 | [35 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
装置指番 | [35 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [22 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
依頼内容 |  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | CLM- | [9 empty] | シリアル番号 | [17 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  | 真空法 | [27 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | CLC- | [9 empty] | シリアル番号 | [17 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  |  |  | 真空フード法 | [8 empty] | スニッファー法 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | (他社製) | [13 empty] | シリアル番号 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  | 真空法 | [27 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [12 empty] | FALSE | 参照標準校正リークJCSS校正証明書の写し | [16 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
品名 | [12 empty] | 型式 | [22 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
依頼内容 |  |  |  |  | 製作（真空フード法） | [6 empty] | ⇒ | 取付座 |  |  |  |  | 要 |  | 不要 |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定流量 | [10 empty] | Pa・m3/s |  |  |  |  | cm3/min |  |  | 0 | [11 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定圧力 |  | FALSE |  | 有 |  | ⇒ | 圧力条件 | [8 empty] | kPa |  |  | MPa |  |  |  | 加圧 |  |  |  | 差圧(ΔP) |  | 0 | 0 | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 製作（水没法） | [6 empty] | ⇒ | 取付座 |  |  |  |  | 要 |  | 不要 |  |  | 0 | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定流量 | [8 empty] | cm3/min | [21 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定圧力 | [10 empty] | kPa |  |  | MPa |  |  | 0 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 再校正（真空フード法） | [6 empty] | ⇒ | 型式 |  |  | TCC- | [6 empty] | シリアル番号 | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 再測定（水没法） | [6 empty] | ⇒ | 型式 |  |  | TCC- | [6 empty] | シリアル番号 | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | その他（詳細へ記載） | [30 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [13 empty] | 参照標準校正リークJCSS校正証明書の写し | [16 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
品名 |  |  | ピラニ真空計 | [9 empty] | 型式 |  |  |  | GP-1S
依頼内容 |  |  |  |  | 校正 （指示値は未調整を希望） |  |  |  | FALSE
調整＋校正 （指示値の調整を希望）
修理 （故障箇所の修理を希望）
校正条件 |  |  | 指示値が弊社規定範囲または貴社規定範囲を逸脱した場合 | [20 empty] | 調整しない | [5 empty] | 調整する |  |  |  | 6
|  |  | 調整前成績書 ※調整した場合のみ発行可能 ※別途費用 |  |  |  |  | 要 |  |  | 不要 |  |  | 0 |  |  |  | 校正証明書・校正体系図 ※別途費用 | [8 empty] | 要 |  |  | 不要 |  |  | 0
|  |  | 送付品に含まれていない場合ご記入下さい。 | [12 empty] | 測定子ケーブル長さ | [5 empty] | 5m |  |  |  | 測定子型式 |  |  |  |  | WP-01
依頼内容 |  |  |  |  | 点検 | [5 empty] | FALSE | [13 empty] | L/N:
[5 empty] | 修理・オーバーホール | [5 empty] | FALSE
[5 empty] | 修理 | [5 empty] | FALSE
品名 | [12 empty] | 型式 | [11 empty] | S/N: | [5 empty] | M/N:
依頼内容 |  |  |  |  | 修理 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [13 empty] | L/N:
点検
[5 empty] | その他 |  |  |  | ※有害品の場合は化学物質名（化学式、有害性の有無）を表記し、SDSシートを添付してください。
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。 |  |  | 定期校正依頼
送付品（記載がないものは校正対象外、及び管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をダブルクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
| 品名 | [6 empty] | 型式 | [9 empty] | 製造番号 | [6 empty] | 備考
1 | ピラニ真空計 | [6 empty] | GP-1S | [9 empty] | 12345 | [6 empty] | 本体
2 | 測定子ケーブル | [23 empty] | 5m
3 | 電源ケーブル
4
5
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
| 化学物質名（化学式も含む） | [7 empty] | 有害性の有無 |  |  |  |  | 症状
1 | 大気 | [7 empty] | 無 |  |  |  |  | 特になし
2 | ホスフィン | [7 empty] | 有 |  |  |  |  | 吐き気、顔面蒼白、急激な悪寒、胃痛、下痢を伴い、頭痛、めまい等
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ） | [15 empty] | 蒸着装置、油拡散ポンプ
別シート【真空計引取り作業仕様書】を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 |  | 計測 花子
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD |  |  | ※Teamsに記載のメールアドレスを記入してください。 | [12 empty] | 社員コード
CS用備考欄
貸出機状況
希望納期 | [8 empty] | 希望校正月
様式No.計セ68-16-02
グループ 613
グループ 616
グループ 619
グループ 613
グループ 616
グループ 619
アルバックテクノへの発送方法、アルバックテクノからの返送方法を、それぞれプルダウンリストより選択ください。
選択肢にない場合は、直接記入欄に入力してください。
作業仕様や取扱説明書等を参考に品名、型式を記入欄に入力してください。
ご依頼内容に該当する項目にチェックを入れてください。
必ずご記入をお願いいたします。
送付品情報を送付品sheetに記載をお願いします。
送付品に対してコメント等あれば、備考欄にご記入下さい。
また、記載が無いものは、作業に使用しません。
使用している装置等について、可能な限りご記載ください。
アルバックテクノ使用欄の為、記載不要です。
作業仕様の内容、及び記載内容に問題が無ければ、
氏名、及びチェックボックスにチェックを入れてください。
グループ 613
グループ 616
グループ 619
発行書類の宛名になりますので、誤字脱字が無いようご注意ください。
下記型式に該当し、測定子ケーブルを送付しない場合は、
必ずご記入ください。
GP-1S/1SRY,GP-2A/2ARY,BPR2
下記型式に該当し、測定子を送付しない場合は、
必ずご記入ください。
GP-1G/1GRY + GP-H/BH/1000H/1000BH
GP-1S/1SRY
GP-2G/2GRY + GP-H/BH/1000H/1000BH
GP-2A/2ARY
GP-1000G/2001G/2002G + GP-H/BH/1000H/1000BH
GP-1000/2001/2002 + GP-H/BH/1000H/1000BH
SP1,BPR2
SP1 + ISG1/IM1R1/IM2R1
依頼者と同じ
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
上記の依頼者情報と同じであれば、チェックを入れてください。
上記の依頼者、所有者情報と同じであれば、該当項目を選択してください。
依頼者や所有者と異なる場合は、返送先詳細をご記載ください。
校正に使用した上位標準器の書類を発行希望される場合は、
詳細欄に必要な書類をご記入ください
本体は送付しません。
送付品に本体が含まれない場合は、チェックを入れてください。