## ガス分析計引取り作業仕様
ガス分析計引取り作業仕様
※下記内容をご確認の上、別シート【作業依頼書及び使用履歴確認書】をご記入願います。 |  |  |  | 文書番号：120-0430-00001-03
1.適用範囲
以下に記載した型式のアルバック製残留ガス分析計/プロセスガスモニタの引取り作業
Quleeシリーズ全型式
2.作業内容一覧
作業名 | 作業内容 | 提出書類
分析管オーバーホール ＋ 調整/検査 | 分析管分解、洗浄、組立（有害物質吸引の場合は有償にて無害化洗浄実施） イオンソース交換 二次電子増倍管交換（二次電子増倍管搭載器に限る） 必要に応じて消耗部品交換 RF同調電圧、分解能、質量数、ベースライン、全圧補正値の調整 フィラメントのエミッション電流、窒素感度の確認 エージング、リークテストの実施 窒素感度データ、残留ガススペクトルデータ、経過安定性データの取得 | 作業報告書 残留ガススペクトルデータ 窒素感度データ 経過安定性データ
修理 ＋ 調整/検査 | 故障箇所の修復 必要に応じて消耗部品交換 RF同調電圧、分解能、質量数、ベースライン、全圧補正値の調整 フィラメントのエミッション電流、窒素感度の確認 エージング、リークテストの実施 窒素感度データ、残留ガススペクトルデータ、経過安定性データの取得 | 作業報告書 残留ガススペクトルデータ 窒素感度データ 経過安定性データ
点検 | 現状確認 窒素感度データ、残留ガススペクトルデータ、経過安定性データの取得 | 作業報告書 残留ガススペクトルデータ 窒素感度データ 経過安定性データ
3.現品送付先・作業施設
場所：〒253-8555 神奈川県茅ヶ崎市萩園2609-5
アルバックテクノ株式会社 生産統括本部 真空機器部 計測課 TEL0467-87-1116
4.作業依頼品について
1)より良い作業条件のためにも、通常ご使用頂いているセンサーユニット、分析管の組合せ一式での送付をお勧めいたします。
センサーユニットのみのお預かりの場合は、分析管と組み合わせた調整/検査は実施出来ません。
2)有害物質による汚染や化学物質の付着など、弊社作業設備に悪影響を及ぼす恐れがあるものは、
無害化洗浄を含む分析管オーバーホールが必要となります。
有害物を吸引されている場合は、事前に弊社設備で動作確認を実施する事は出来ません。
3)当該機器は精密機器です。運送によるイオンソース部フィラメント断線など、故障が懸念されます。
運送の際は梱包方法にご配慮頂き、機器への負荷を軽減されることをお勧めいたします。
（弊社への持ち込み引取りも可能です。混載便使用時の送付先は3項の作業施設宛て、または営業窓口指定の場所へお願いします。）
4)ご依頼品以外の機器や部品のお預かりはお断りしております。
弊社への発送される現品の詳細は、必ず送付品sheetに記載をお願いいたします。
記載がない場合は、弊社管理対象外となり、万が一の破損や紛失が発生しても一切の保障はいたしかねます。
5)分析管やセンサーユニット外部にシール等を貼付されている場合は、剥がしてご依頼品を送付ください。
作業工程の中で分析管の分解、洗浄、ベーキング、及びセンサーユニットの分解を行う場合があります。
万が一、変色や破損等が起きても一切の保証はいたしかねます。
ご使用前に使用可能な状態であることをご確認ください。
6)予期せぬ理由で機器の設定が変更されることがあります。 使用する前に、必ず設定や使用条件を確認してください。
5.作業内容、結果の報告
2項作業名に該当する書類の提出をもってご報告とさせて頂きます。
6.機密保持について
本仕様の業務を遂行する上で知り得たお客様の情報は、JIS Q9001:2015の要求事項に従い、責任をもって管理いたします。
7.その他
ご依頼品をお預かりした時点で費用が発生いたします。
本仕様に記載が無い作業内容は、基本的には実施いたしません。
作業完了後の納品予定日につきましては別途御見積等でご案内いたします。
作業依頼書及び使用履歴確認書のご記入内容に記載不足等があった場合は、再度ご記入をお願いすることがございます。
以上

## 作業依頼書及び使用履歴確認書
ガス分析計作業依頼書 | [12 empty] | #VALUE! |  |  | 北海道CS
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。 | [15 empty] | 岩手CS
ご記入年月日 | [15 empty] | 宮城CS
山形CS
依頼者 | [15 empty] | 茨城CS
会社名 | [15 empty] | 埼玉CS
郵便番号 | [15 empty] | 茂原CS
住所 | [15 empty] | 長野CS
部署名 | [10 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 長野CS新潟G
お名前 | [10 empty] | FAX番号 |  |  |  |  | 茅ヶ崎CS
メールアドレス | [15 empty] | 愛知CS
静岡CS
所有者（発行書類の宛名になります。） | [15 empty] | 四日市CS
会社名 | [15 empty] | 四日市CS三重G
郵便番号 | [13 empty] | FALSE |  | 尼崎CS
住所 | [15 empty] | 滋賀CS
部署名 | [10 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 北陸CS
お名前 | [10 empty] | FAX番号 |  |  |  |  | 姫路CS
メールアドレス | [15 empty] | 広島CS
徳島CS
熊本CS
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法 | [15 empty] | 福岡CS
発送方法 | [8 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [6 empty] | 大分CS
返送方法 | [8 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。 | [6 empty] | 鹿児島CS
返送先 『混載便』選択時に記入 |  | 会社名 | [13 empty] | 海外CS
|  | 郵便番号 | [11 empty] | 3 |  | 表面処理：茅ヶ崎
|  | 住所 | [13 empty] | 表面処理：大阪
|  | 部署名 | [9 empty] | 電話番号 |  |  |  | 表面処理：鹿児島
|  | 名前 | [9 empty] | FAX番号 |  |  |  | 表面処理：千葉
本社
依頼品情報 |  |  | FALSE
品名 |  | 残留ガス分析計 |  |  | 型式 | [5 empty] | S/N
依頼内容 |  |  | 分析管オーバーホール + 調整/検査 | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | 修理 + 調整/検査 |  |  |  | FALSE
|  |  | 点検 |  |  |  | FALSE
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をダブルクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
送付品の状態並びに汚染の有無について、a～fについて『はい』または『いいえ』をプルダウンから選択下さい。
1つでも『はい』が選択されていれば汚染品として扱い、無害化洗浄作業およびフルオーバーホールが必須となります。
a.毒性物質を含む真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [14 empty] | 0
b.可燃性・爆発の危険性がある物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？
c.腐食性のある（酸・アルカリ）物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [14 empty] | 0
d.生物学的に危険が想定される雰囲気の真空排気或いは測定に使用しましたか？
e.放射性物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？
f.その他、人体・環境に考慮が必要となる雰囲気の真空排気或いは測定に使用しましたか？
| 化学物質名（化学式も含む） |  |  | 有害性の有無 |  | 症状
1
2
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ）
別シート【ガス分析計引取り作業仕様】を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 | [9 empty] | FALSE
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD | [7 empty] | 社員コード
CS用備考欄
希望納期 |  |  |  |  | 現品返却先
様式No.品証81-75-01
チェックをお願いします。
依頼者と同じ
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
本体は送付しません。

## 送付品
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）
| 品名 | 型式 | 製造番号 | 備考
1 | 残留ガス分析計
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
依頼書へ戻る

## 作業依頼書及び使用履歴確認書 記入例
記入例
ガス分析計作業依頼書
※色塗りされている枠内への記入をお願いいたします。 当社における作業（分解、洗浄など）の人的安全および環境安全の確保の為、弊社の製品をご発送の際は、 お手数ですが必ずこの用紙で弊社にご連絡頂けます様よろしくお願いいたします。
ご記入年月日 |  |  |  | 2024-01-01
依頼者
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [21 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 太郎 | [21 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | tarou_keisoku@ulvac.com
所有者（発行書類の宛名になります。）
会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
郵便番号 |  |  | 2538555
住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [21 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
お名前 |  |  | 計測 花子 | [21 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-58-0841
メールアドレス |  |  | hanako_keisoku@ulvac.com
アルバックテクノへの発送方法、およびアルバックテクノからの返送方法
発送方法 |  |  | 持ち込み（持ち込み日は後日調整させて頂きます。） | [16 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送方法 |  |  | 混載便（下記返送先をご記入願います。） | [16 empty] | ※選択肢にない場合はご希望の方法をご記載ください。
返送先 『混載便』選択時に記入 |  |  | 会社名 |  |  | アルバックテクノ株式会社
|  |  | 郵便番号 |  |  | 2538555 | [27 empty] | 3
|  |  | 住所 |  |  | 神奈川県茅ケ崎市萩園2609-5
|  |  | 部署名 |  |  | 規格品部 計測機器課 | [20 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0467-87-1116
|  |  | 名前 |  |  | 計測 太郎 | [20 empty] | FAX番号 |  |  |  | 0467-87-1116
依頼品情報
品名 |  |  | 残留ガス分析計 | [9 empty] | 型式 |  |  |  | BGM-102 | [7 empty] | S/N |  |  |  | 00001
依頼内容 |  |  |  |  | 分析管オーバーホール + 調整/検査 |  |  |  | TRUE
[5 empty] | 修理 + 調整/検査 |  |  |  | FALSE
[5 empty] | 点検 |  |  |  | FALSE
品名 |  |  | リークディテクタ | [9 empty] | 型式 |  |  |  | HELIOT | [7 empty] | 0 | [11 empty] | リークディテクタ作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | フルオーバーホール | [8 empty] | ※フルオーバーホール・スタンダードオーバーホール・点検には 校正リーク校正は含まれておりません。 必要な場合は校正リーク校正欄にチェックお願いします。 | [22 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | スタンダードオーバーホール | [31 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 点検 | [31 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [31 empty] | リークディテクタ作業依頼書
[5 empty] | 校正リーク校正 | [10 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [12 empty] | FALSE | FALSE | [6 empty] | リークディテクタ作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [11 empty] | 製造番号 | [11 empty] | ロボット作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 引き取りオーバーホール | [9 empty] | FALSE | [21 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | エクスチェンジオーバーホール | [9 empty] | FALSE | [21 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [9 empty] | FALSE | [21 empty] | ロボット作業依頼書
依頼構成 |  |  |  |  | アクチュエータのみ | [11 empty] | アクチュエータ+コントローラ | [19 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | コントローラのみ | [11 empty] | アクチュエータ+コントローラ+アーム | [19 empty] | ロボット作業依頼書
[5 empty] | アームのみ | [31 empty] | ロボット作業依頼書
装置名 | [36 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
装置指番 | [36 empty] | ロボット作業依頼書
ロボット作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [23 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
依頼内容 |  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | CLM- | [9 empty] | シリアル番号 | [18 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  | 真空法 | [28 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | CLC- | [9 empty] | シリアル番号 | [18 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  |  |  | 真空フード法 | [8 empty] | スニッファー法 | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
|  |  | FALSE |  | 型式 |  |  | (他社製) | [13 empty] | シリアル番号 | [14 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | 校正方法 |  |  | 真空法 | [28 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
[5 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [12 empty] | FALSE | 参照標準校正リークJCSS校正証明書の写し | [17 empty] | 校正リーク作業依頼書（CLM・CLC）
品名 | [12 empty] | 型式 | [23 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
依頼内容 |  |  |  |  | 製作（真空フード法） | [6 empty] | ⇒ | 取付座 |  |  |  |  | 要 |  | 不要 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定流量 | [10 empty] | Pa・m3/s |  |  |  |  | cm3/min |  |  | 0 | [12 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定圧力 |  | FALSE |  | 有 |  | ⇒ | 圧力条件 | [8 empty] | kPa |  |  | MPa |  |  |  | 加圧 |  |  |  | 差圧(ΔP) |  |  | 0 | 0 | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 製作（水没法） | [6 empty] | ⇒ | 取付座 |  |  |  |  | 要 |  | 不要 |  |  | 0 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定流量 | [8 empty] | cm3/min | [22 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 指定圧力 | [10 empty] | kPa |  |  | MPa |  |  | 0 | [14 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 再校正（真空フード法） | [6 empty] | ⇒ | 型式 |  |  | TCC- | [6 empty] | シリアル番号 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | 再測定（水没法） | [6 empty] | ⇒ | 型式 |  |  | TCC- | [6 empty] | シリアル番号 | [13 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | その他（詳細へ記載） | [31 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
[5 empty] | トレーサビリティ証明書発行（体系表付） | [13 empty] | 参照標準校正リークJCSS校正証明書の写し | [17 empty] | 校正リーク作業依頼書（TCC）
品名 | [12 empty] | 型式 | [23 empty] | 真空計作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 校正 |  |  |  | FALSE | [27 empty] | 真空計作業依頼書
[5 empty] | 調整＋校正 |  |  |  | FALSE | [27 empty] | 真空計作業依頼書
[5 empty] | 修理 |  |  |  | FALSE | [27 empty] | 真空計作業依頼書
校正条件 |  |  | 校正の結果弊社規定範囲または貴社規定範囲を逸脱した場合 | [20 empty] | 調整しない | [5 empty] | 調整する |  |  |  |  | 0 |  | 真空計作業依頼書
|  |  | 調整前データ |  |  |  |  | 要 |  |  | 不要 |  |  | 0 |  |  |  | 校正証明書・校正体系図 | [8 empty] | 要 |  |  | 不要 |  |  | 0 |  |  |  | 真空計作業依頼書
|  |  | 送付品に含まれていない場合ご記入下さい。 | [12 empty] | 測定子ケーブル長さ | [9 empty] | 測定子型式 | [10 empty] | 真空計作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [11 empty] | S/N: | [5 empty] | M/N: | [5 empty] | 電源作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 点検 | [5 empty] | FALSE | [13 empty] | L/N: | [11 empty] | 電源作業依頼書
[5 empty] | 修理・オーバーホール | [5 empty] | FALSE | [25 empty] | 電源作業依頼書
[5 empty] | 修理 | [5 empty] | FALSE | [25 empty] | 電源作業依頼書
品名 | [12 empty] | 型式 | [11 empty] | S/N: | [5 empty] | M/N: | [5 empty] | 膜厚計（CRTM,FADM,エリプソ)作業依頼書
依頼内容 |  |  |  |  | 修理 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [13 empty] | L/N: | [11 empty] | 膜厚計（CRTM,FADM,エリプソ)作業依頼書
[5 empty] | 点検 | [31 empty] | 膜厚計（CRTM,FADM,エリプソ)作業依頼書
[5 empty] | その他 |  |  |  | ※有害品の場合は化学物質名（化学式、有害性の有無）を表記し、SDSシートを添付してください。 | [27 empty] | 膜厚計（CRTM,FADM,エリプソ)作業依頼書
詳細 ※故障状況や要求事項などを詳しくご記載ください。 |  |  | 測定中にフィラメントエラーが発生する。
送付品（記載がないものは管理対象外とさせて頂きます。）※下記記入欄をクリックするとsheetに移動します。送付品sheetに詳細をご記載ください。
| 品名 | [6 empty] | 型式 | [9 empty] | 製造番号 | [6 empty] | 備考
1 | センサーユニット | [6 empty] | BGM-102 | [9 empty] | 12345 | [6 empty] | ネジが1本欠損しています
2 | 分析管 | [6 empty] | BGM-AN102/202 | [9 empty] | 54321
3 | ACアダプタ | [16 empty] | 67890
4 | 電源ケーブル | [23 empty] | ACアダプタに接続しています
5
使用履歴（記入不備により発生した弊社設備故障の修繕費用につきましては別途請求させて頂く場合がございます。）
送付品の状態並びに汚染の有無について、a～fについて『はい』または『いいえ』をプルダウンから選択下さい。
1つでも『はい』が選択されていれば汚染品として扱い、無害化洗浄作業およびフルオーバーホールが必須となります。
a.毒性物質を含む真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ | [7 empty] | 0
b.可燃性・爆発の危険性がある物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ
c.腐食性のある（酸・アルカリ）物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ | [7 empty] | 0
d.生物学的に危険が想定される雰囲気の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ
e.放射性物質の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ
f.その他、人体・環境に考慮が必要となる雰囲気の真空排気或いは測定に使用しましたか？ | [26 empty] | いいえ
| 化学物質名（化学式も含む） | [7 empty] | 有害性の有無 |  |  |  |  | 症状
1 | 大気 | [7 empty] | 無 |  |  |  |  | 特になし
2 | ホスフィン | [7 empty] | 有 |  |  |  |  | 吐き気、顔面蒼白、急激な悪寒、胃痛、下痢を伴い、頭痛、めまい等
3
4
5
※弊社設備に悪影響を及ぼす恐れがあるもの、或いは人体に影響を及ぼすものを吸引している場合は、別途無害化洗浄作業が発生しフルオーバーホールが必須となります。
使用装置及び主排気系（例．蒸着装置、油拡散ポンプ） | [15 empty] | 熱処理炉、ターボ分子ポンプ
別シート【ガス分析計引取り作業仕様】を確認の上、上記記載事項に相違ない事を証明します。
お客様名 |  | 計測 花子
※ご記入頂いたこの依頼書はEXCELデータのまま担当営業窓口まで電子メールにて配信願います。
アルバックテクノ記入欄
WBS番号
拠点名
担当者AD |  |  | ※Teamsに記載のメールアドレスを記入してください。 | [12 empty] | 社員コード
CS用備考欄
希望納期 | [12 empty] | 現品返却先
プルダウンリストよりご依頼品の型式を選択ください。
リストにない場合は、直接記入欄に入力してください。
送付品情報を送付品sheetに記載をお願いします。
送付品に対してコメント等あれば、備考欄にご記入下さい。
必ずご記入をお願いいたします。
使用している装置等について、可能な限りご記載ください。
作業仕様の内容、及び記載内容に問題が無ければ、
氏名、及びチェックボックスにチェックを入れてください。
アルバックテクノ使用欄の為、記載不要です。
ご依頼内容に該当する項目にチェックを入れてください。
アルバックテクノへの発送方法、アルバックテクノからの返送方法を、それぞれプルダウンリストより選択ください。
選択肢にない場合は、直接記入欄に入力してください。
依頼者と同じ
所有者と同じ
上記とは異なる
上記の依頼者情報と同じであれば、チェックを入れてください。
依頼者と同じ
上記の依頼者、所有者情報と同じであれば、該当項目を選択してください。
依頼者や所有者と異なる場合は、返送先詳細をご記載ください。
本体は送付しません。
送付品に本体が含まれない場合は、チェックを入れてください。
必ずご記入をお願いいたします。